# 1. Градуировка хроматографа.
Для расчета массы компонента, введенного в хроматограф при градуировке, согласно п.5.5 ГОСТ 50802, концентрация этого компонента должна быть в мг/м3.
Если в паспорте на ПГС, концентрация серосодержащих соединений (далее ССС) указана в ррм, то необходимо пересчитать в мг/м3. В паспорте на ПГС есть раздел «указания по хранению и эксплуатации», где в п.4 указано как перевести концентрацию компонентов из ррм в мг/м3. В таблице 1 показан пример пересчета согласно п.4 паспорта на ПГС.
Таблица 1
Компонент	Концентрация, ррм	Концентрация, мг/м3
Сероводород	100	143
Метилмеркаптан	100	204,6
Этилмеркаптан	100	268,4

Формула, по которой ведется расчет массы (в нанограммах) введенного при градуировке вещества:
mcт = Сст ∙ Vст ∙ 106 , где
Сст – концентрация ССС в ПГС, мг/м3
Vст – объем пробы, ввседенной с помощью газоплотного шприца в испаритель, м3
106 – коэффициент пересчета миллиграммов в нанограммы

Если вводить объём пробы не в м3, а в мл, то в этой формуле появляется дополнительный множитель 10-6, который сокращаясь упрощает формулу до вида: mcт = Сст ∙ Vст

Пример расчета:
Вводим 0,5мл пробы с ССС, концентрации которых в таб.1. Получаем:

Концентрация сероводорода = 143мг/м3 ∙ 0,5 мл ∙ 106 = 143 мг/м3 ∙ 0,5∙10-6 м3 ∙106 = 143 ∙ 0,5 = 71,5 (нг)

Т.к. 10-6 и 106 сокращаются, то при расчете количества введенного компонента, можно просто умножать концентрацию этого компонента на объем введенной пробы в мл.
Таким образом,
Концентрация метилмеркаптана = 204,6 ∙ 0,5 = 102,3 (нг)
Концентрация этилмеркаптана = 268,4∙ 0,5 = 134,2 (нг)

Именно эти числа вносим в таблицу компонентов при градуировке, если вводим 0,5 мл пробы ПГС.

Аналогично рассчитываем массу введенных ССС при дозировании, например 0,2мл пробы, 0,7мл, 1 мл.

Расчётные формулы в ГОСТе и ПО Хромос
При расчёте градуировочной зависимости используется следующая формула F(S) для расчёта массы компонента (см раздел 6.5.9 Руководства пользователя на ПО Хромос формула [5])

m_ст(S_ст) equiv F_i(S_ст)= С_ст cdot {Объём over Разведение}
Где Объём и Разведение — поля в паспорте хроматограммы
mст она же Fi — градуировочная зависимость от площади

Если в паспорте хроматограммы объём ввести не в м3, а в мл, то множитель 106 сокращается, и получается формула, аналогичная требуемой: mcт = Сст ∙ Vст
Поле паспорта «Разведение» использовать не будем, запишем в него 1.

Особенность расчёта по ГОСТ 50802 в том, что размерность при градуировке и при расчёте различны. Градуировку мы должны строить в мг/м3 или нг, а результат получаем в ррм. В ПО «Хромос» единицы измерения используются лишь для вывода информации в отчёт. В конечном отчёте будут фигурировать ppm.
Поэтому в таблице компонентов, в столбце «Ед. измерения» в качестве единиц измерения нужно поставить ррм.

Два варианта градуировки (по мг/м3 или нг)
1. Если известна концентрация компонента в мг/м3 и объём градуировочной смеси.
В поле паспорта «объём» пробы вводим объём пробы в мл, поле «разведение» 1,
в таблицу под хроматограммой, в колонку концентрация вводим концентрацию в мг/м3

2. Если уже рассчитана масса градуировочного компонента.
В поле паспорта «объём» пробы вводим 1, поле «разведение» 1,
в таблицу под хроматограммой, в колонку концентрация вводим массу в нг.

Как правило, используется 2 вариант градуировки.

Настройки в ПО Хромос

При градуировке в ПО «Хромос» необходимо выбрать метод расчета «Абсолютная градуировка (метод наименьших квадратов)»

Также необходимо выбрать для каждого ССС функцию для построения градуировочной зависимости. Выбираем логарифмическую функцию lg(Y)=k1∙lg(X) + k0.

Эту функцию выбираем для каждого ССС, т.е в окне «Градуировка» выбираем Метилмеркаптан и устанавливаем для него ту же самую функцию. Повторяем действие для этилмеркаптана.

## 2. Выполнение измерений
Формулы в ГОСТе и ПО Хромос
Преобразуем формулу из ГОСТа для расчёта неизвестной пробы. Сократим степени, покажем, что в числителе находится как раз градуировочная функция mi(Si)
C_i={ 10^{lg m_i}} over {10^9 cdot V cdot %rho} cdot10^6 = {10^{lg m_i}} over {10^3 cdot V cdot %rho}= {m_i(S_i)} over {10^3 cdot V cdot %rho}
Объём пробы вводится в см3, однако если вводить объём пробы в мкл, то последний множитель 103 тоже можно убрать. В итоге получаем:
C_i= {m_i(S_i)} cdot {1 over {V[мкл] cdot %rho}}
Сравним с функцией из раздела 6.5.9 Руководства пользователя на ПО Хромос формула [5].
С_i=F_i(S_i) cdot {Разведение over Объём}
Где Объём и Разведение — поля в паспорте хроматограммы

Для ввода плотности, которая находится в знаменателе формулы будем использовать поле паспорта «Объём», которое тоже находится в знаменателе.
Для ввода объёма будем использовать поле «Разведение» из паспорта, но вводить значение обратное к объёму пробы в мкл (1мкл-вводим 1; 2мкл-вводим 0.5; 5мкл-вводим 0.2), поскольку разведение находится в числителе, а вводимый объем в знаменателе.
Этот вариант ввода удобен тем, что не приходится пользоваться калькулятором.
Другие варианты ввода могут быть:
- в поле объём вводим объём в мкл, в поле разведение - величину обратную плотности.
- в поле объём вводим объём умноженное на плотность, в поле паспорта разведение 1

Проведение анализа
Ввести в испаритель пробу нефти.
В паспорт расчётных (не градуировочных) хроматограмм необходимо занести следующие данные:
в графу «объем» занести плотность нефти в г/мл (число вводим, используя вместо запятой точку)
в графу «разведение»
- 1 если объём пробы 1 мкл
- 0.5 если объём вводимой пробы 2 мкл.

Внимание! при градуировке хроматографа в градуировочных хроматограммах не забывайте заполнять поля паспорта «Объём» и «Разведение».
После завершения записи хроматограммы и разметки определяемых ССС, в таблице компонентов будет указана концентрация ССС в ррм.