Подготовка хроматограмм для программы dcch93

Конденсат газовый нестабильный. Определение сероводорода и меркапатнов. СТО Газпром 5.6 - 2007

Для получения результатов расчетов достаточно открыть 2 градуировочные хроматограммы и 1 анализируемую. Но! В таком случаи результаты расчетов не будут соответствовать СТО Газпром 5.6-2007.

Для полноценной градуировки необходимо открыть 5 наборов градуировочных хроматограмм, каждый набор должен иметь отличную от остальных наборов концентрацию и иметь от 3 до 7 хроматограмм для газа дегазации и дегазированного конденсата.

Для проведения анализа требуется по 2 параллельные хроматограммы газа дегазации и дегазированного конденсата или по 3 в случаи если метрологические характеристики не соответствуют условиям по результату расчета по 2-ум хроматограмм.

Для того что бы программа 93 смогла прочесть хроматограммы правильно их необходимо подготовить.

Подготовка градуировочных хроматограмм

Для подготовки хроматограмм необходимо заполнить паспорт (рис 1).

1. Поле «ПРОБА» - может содержать любую информацию необходимую пользователю, но кроме того оно должно содержать обязательные идентификаторы:

«град» - означает что хроматограмма градуировочная.

«ДК» или «ГД» - означает по чему записана хроматограмма, по дегазированному конденсату или газу дегазации.

Имя смеси (номер баллона) - необходим для опредления по какой смеси была записана хроматограмма. В данном случаи на рис.1 номер быллона: «D804998». Имя смеси должно совпадать с именем смеси в списке смесей программы.

2. Поле «Масса пробы» - должно содержать объем пробы введенный в хроматограф. Измеряется в м³.

3. Поле «Масса стандарта» - для градуировочных хроматограмм не требуется

4. Опция «Градуировочная» - означает что хроматограмма является градуировочной.

Паспорт градуировочной хроматограммы
Рис 1.

Подготовка анализируемых хроматограмм

Для подготовки хроматограмм необходимо заполнить паспорт (рис 2).

1. Поле «ПРОБА» - может содержать любую информацию необходимую пользователю, но кроме того оно должно содержать обязательные идентификаторы:

«проба» - означает что хроматограмма анализируемая.

«ДК» или «ГД» - означает по чему записана хроматограмма, по дегазированному конденсату или газу дегазации.

«ГФ=» - содержит значение газового фактора в т/т (г/г). Необходимо рассчитывать и заполнять только для хроматограмм газа дегазации (ГД).

2. Поле «Масса пробы» - должно содержать объем пробы введенный в хроматограф. Измеряется в см³.

3. Поле «Масса стандарта» - должно содержать значение плотности пробы. Измеряется г/см³. Рассчитывается согласно СТО Газпром 5.6-2007 пункт 8.3.5.3. на основе компонентного состава полученного по СТО Газпром 5.5-2007.

Паспорт анализируемой хроматограммы

Рис. 2

Примечание

Редактирование табличных значений осуществляется после двойного щелчка по нужной ячейки таблицы. Если редактирование не началось - значит ячейка не доступна для редактирования.

Скрыть/отобразить колонки в таблицах вывода результатов расчета в программе можно через контекстное меню вызываемое щелчком правой кнопки мыши по таблице.