Инструкция к расчету 94
Проверка линейности сигнала детектора

1. Введение
Расчет 94, предназначен для обработки хроматограмм полученных при помощи ПО Хромос версии 2.24.
Анализ происходит по ГОСТ 31371.7-2020 приложение Б.
В данной инструкции описаны только основные моменты работы с программой.
2. Подготовка хроматограмм
Перед открытием хроматограмм в расчет 94 их необходимо подготовить, заполнить поля паспорта хроматограмм требующейся информацией.
Для работы требуется:
- 5 смесей (баллонов)
- не менее 5 анализов (хроматограмм) на каждую смесь
2.1 Хроматограммы
Согласно ГОСТ для работы программы требуется минимум 5 хроматограммы на каждую смесь, максимальное число не ограниченно.
В паспорте хроматограммы должно быть заполнено поле "Проба", оно должно содержать обязательно наименование ГСО (баллона) по которому получена данная хроматограмма. Слово «Баллон» не обязательно, наименование должно совпадать с идентификатором баллона из списка баллонов (раздел 2.2).
Важно: наименование баллона должно быть уникальным, дабы избежать совпадений с другими баллонами.
Если необходимо сделать корректировку по давлению, то в поле "Проба" также необходимо задать давление. Чтобы задать его необходимо добавить следующую запись в поле "Проба": p=0.12345, где "p=" это обязательный идентификатор давления, а число это само значение давления (разделитель вещественного числа писать только через точку). Эта запись должна быть отделена пробелом от остальных данных в поле, а место расположения в поле не важно.
Поле "Проба" всех хроматограмм может содержать кроме обязательно требуемой информации любую другую на усмотрение оператора и не ограничено ничем кроме использования слов в которых могут встречаться слова используемые для идентификации баллонов и давления (p=).
2.2 Смеси
Согласно ГОСТ для работы программы требуется 5 смесей.
Добавить их можно в настройках программы (рис. 2).
3. Интерфейс программы
Рис. 1
1 – Набор кнопок для управления списком хроматограмм.
Хроматограммы оставшиеся в программе по окончанию работы автоматически будут открываться при каждом запуске программы до тех пока не будут удалены из списка.

2 — Набор кнопок для настройки программы и формирования отчета.
Кнопка «Пересчитать» перезачитывает все хроматограммы и пересчитывает все. Это нужно на случай если одна или более хроматограмм в программе были отредактированы в ПО Хромос и требуется пересчитать результаты с учетом изменений.
В настройках программы можно задать папки для автоматического открытия хроматограмм, задать данные влияющие на процесс расчета и создать список градуировочных баллонов требующихся для расчета.

3 — Набор вкладок для просмотра информации о хроматограммах, смесях и процессе расчета включая результаты расчета. Во вкладке «Системные сообщения» отображается информация о ходе расчетов, а точнее проблемы и предупреждения из-за которых результат расчетов может быть некорректен.
4 — Набор вкладок для просмотра информации о хроматограммах и информации о смесях .

Рис. 2
Важно: при добавлении баллона, его идентификатор должен быть уникальным, чтобы хроматограммы подцепляли корректный баллон. Например если в списке будут два баллона со следующими идентификаторами: DC11 и DC1195, то при добавлении хроматограммы с полем "p=0.1111 DC1195 любой комментарий", то подцепится баллон DC11 так как его имя полностью совпадает с DC1195, 95 уже не проверяется.