## Карта,_Прибор_1
| Доступные коды функции MODBUS: | 3 | Read Holding Registers (R)
|  | 16 | Write Holding Registers (W)
Основная карта регистров
Адрес | Наименование | Доступ | Описание | Тип данных
0 | Концентрация кислорода | R | Представлена в PPM или в % / 10. См. примечание 2. | UINT (16-bit)
1 | Температура | R | Температура датчика кислрода. См. примечание 3. | UINT (16-bit)
2 | Расход газа | R | Расход в мл/мин (только исполнение 2) | UINT (16-bit)
3 | Состояние | R | Биты ошибок. См. примечание 4. | UINT (16-bit)
4 | Единица изм. | R | 0 - ppm; 1 - %. | UINT (16-bit)
5 | Тип газа | R | 0 - нет датчика расхода; 1 - азот; 2 - метан (природный газ); 3 - водород; 4 - гелий. | UINT (16-bit)
6 | Серийный номер | R |  | UINT (16-bit)
7 | Год выпуска | R |  | UINT (16-bit)
8 | Месяц выпуска | R |  | UINT (16-bit)
9 | Исполнение | R | 0 - исполнение 1; 1 - исполн. 2, один канал; 2 - исполн. 2, 2 канала. | UINT (16-bit)
10 | Год | R/W | Текущая дата. | UINT (16-bit)
11 | Месяц | R/W | … | UINT (16-bit)
12 | День | R/W | … | UINT (16-bit)
13 | Час | R/W | … | UINT (16-bit)
14 | Минута | R/W | … | UINT (16-bit)
15 | Адрес Modbus | R/W | Адрес устройства в сети modbus RTU (1…124, по умолчанию 9) | UINT (16-bit)
16 | Настройки Modbus | R/W | Общие параметры modbus RTU (по умолчанию 19200, 8N1). См. приложение 1. | UINT (16-bit)
17 | Кол-во записей в архиве | R | Количество записей (дней) в архиве (0…512). | UINT (16-bit)
18 | Номер текущей записи архива | R/W | Номер записи архива для считывания (0…512). См. примечание 6. | UINT (16-bit)
19 | Канал измерения | R | 0 или 1 канал. Только для исполнения 2 с двумя каналами измерения. | UINT (16-bit)
20 | Максимальная конц. О2 | R | Граничное значение для сигнализирования. 0 - сигнализация отключена. | UINT (16-bit)
21 | Минимальный поток газа | R | Граничное значение для сигнализирования. См. примечание 5. | UINT (16-bit)
22 | Год, очередная калибровка | R/W | Дата следующей автоматической калибровки. | UINT (16-bit)
23 | Месяц, очередная калибровка | R/W | … | UINT (16-bit)
24 | День, очередная калибровка | R/W | … | UINT (16-bit)
25 | Час, очередная калибровка | R/W | … | UINT (16-bit)
26 | Минута, очередная калибровка | R/W | … | UINT (16-bit)
27 | Период калибровки | R/W | Период автоматической калибровки, дни (0 - авт. калибровка отключена). | UINT (16-bit)
28 | Тип газа-разбавителя калибровочной смеси. | R/W | 0 - нет датчика расхода; 1 - азот; 2 - метан (природный газ); 3 - водород; 4 - гелий. | UINT (16-bit)
| Доступные коды функции MODBUS: | 4 | Read Input Registers (R)
Карта регистров архива данных
Адрес | Наименование | R | Описание | Тип данных
0…23 | Среднея концентрация кислорода за один час | R | Примечание 2, 6. | UINT (16-bit)
24 | День записи (день месяца) | R |  | UINT (16-bit)
25 | Месяц записи | R |  | UINT (16-bit)
26 | Год записи | R |  | UINT (16-bit)

## Примечание 1
Примечание 1. Настройка сети modbus:
Параметры связи Modbus RTU (ID прибора, скорость, чётность, стоп-биты) можно настроить в панели управления прибора или через регистры Mudbus RTU.
По умолчани установлены следующие параметры:
| Адрес: |  | 9
| Скорость, бод: |  | 19200
| Длинна данных, бит: |  | 8
| Контроль четности: |  | нет (non parity)
| Количество стоп-бит: |  | 1
Настройка параметров сети при помощи Modbus:
Регистр 15 |  | Доступен для чтения и записи функциями 3 и 16. Задает адрес устройства в сети, может иметь значения от 1 до 124. По умолчанию 9.
Регистр 16 |  | Этот регистр определяет основные настройки интерфейса. Для настройки используюется только младший байт.
Три млатших бита - скорость передачи в бодах:
|  | 0000 0000 | 4800
|  | 0000 0001 | 4800
|  | 0000 0010 | 4800
|  | 0000 0011 | 9600
|  | 0000 0100 | 14400
|  | 0000 0101 | 19200 (значение поумолчанию)
|  | 0000 0110 | 38400
|  | 0000 0111 | 115200
3 и 4 биты - контроль четности:
|  | 0000 0000 | без контроля четности (non parity)
|  | 0000 1000 | контроль по четности (even parity)
|  | 0001 0000 | контроль по нечетности (odd parity)
5 бит - количество стоп-бит:
|  | 0000 0000 | 1 бит
|  | 0010 0000 | 2 бита
Параметры заданные через протокол вступают всилу сразу после записи!

## Примечания 2, 3, 4, 5
Примечание 2. Считывание концентрации:
Концетнрация может быть представлена в виде PPM или в % в зависимости от установленных едениц измерения:
PPM - регистр содержит целочисленное значение концентрации в PPM.
% - регистр содержит концентрацию в %, но значение необходимо поделить на 10. Например 209 из регистра - это 20,9%
Если получено значение 0xFFFE (0xfffe или 65534) - это означает что клапаны были перекрыты автоматически, так как был слишком маленький поток газа. Только для исполнения 2.
Еденицы измерения задаются с панели управления прибора. Установленные еденицы можно счтать из регистра 4.
Примечание 3. Считывание температуры:
Регистр содержит не прямое значение температуры, его необходимо расчитать по формуле: T°C = (R-500) / 10
Где R - полученное значение из регистра.
Еденица измерения результирующего значения градусы Цельсия (°C).
Примечание 4. Биты ошибок:
Регистр содержит быты ошибок:
|  | 0 | Деградация сенсора (требуется замена)
|  | 1 | Замыкание ТСП (неисправность датчика температуры)
|  | 2 | Обрыв ТСП (неисправность датчика температуры)
|  | 3 | Зашкал сигнала 4-20мА (неверно заданы настройки или сигнал выше ожидаемого)
|  | 4 | Превышение заданного порога концентрации
|  | 5 | Зашкал АЦП (концентрация вышла за пределы измеряемого диапазона)
|  | 6 | Не установлены дата и время
|  | 7 | Нет потока газа
Примечание 5. Контроль нижней границы потока газа:
Приборы 2-ого исполнения имеют в своем составе электронный измеритель расхода, для приборов 1-ого исполнения данный пункт не актуален.
Если расход достигает нижней граинцы расхода то автоматика отключает все клапаны и взводит бит ошибки о низком расходе.
Если минимальное значение расхода задано как 0 - то контроль расхода отключен.
Задать значениеграницы минимального расхода можно с панели управления прибора.

## Примечание 6
Примечание 6. Работа с архивом:
Данные из архива считываются командой modbus 4 и имеют отдельную адрессацию от основной карты регистров (доступны только для чтения):
| 0…23 |  | Среднея концентрация кислорода за один час
| 24 |  | День записи (день месяца)
| 25 |  | Месяц записи
| 26 |  | Год записи
Концентрация хранится в 14 младших битах, 2 старших бита - это коды ошибок, кроме того есть специальные значения регистра.
Концентрация представлена в PPM или %, смотри примечание 2.
Значение старших битов регистров (0…23):
| 14 бит | 0100 0000 0000 0000 |  | Деградация датчика кислорода (необходимо заменить датчик).
| 15 бит | 1000 0000 0000 0000 |  | Неисправность датчика температуры.
Специальные значения регистров (0…23):
|  | 0xFFFF |  | Запись отсутствует, результат чтения нельзя интерпритировать как число.
|  | 0xFFFe |  | Поток газа отключен из-за низкого расхода. Только для 2-ого исполнения.
Данные в архиве хранятся в виде пронумерованных записей от 0 до 512 - каждая запись соответствует 1 суткам измерений.
Сохраниене происходит по кругу в случаи достижения максимального числа записей - тоесть самые старые записи удаляются и заменяются самыми свежими.
Одна запись содержит усреденное значение концентрации за час в соответствующем регистре (0…23), например:
| 0 регистр |  | Усредненная концентрация с 00:00 до 01:00
| 1 регистр |  | Усредненная концентрация с 01:00 до 02:00
| 2 регистр |  | Усредненная концентрация с 02:00 до 03:00
| … |  | …
| 23 регистр |  | Усредненная концентрация с 23:00 до 00:00
Запись происходит ТОЛЬКО если измерения шли полный "часовой" час, то есть с 00 минут до 00 минут следующего часа.
Если прибор включили (для примера) в 14:01, то первая ликвидная запись в архиве будет в регистре 15 - с 15:00 до 16:00.
Запись данных происходит по окончанию каждого часа.
Определить к какой дате отноится запись можно считав регистры 24, 25, 26.
Записи могут идти не последовательно если прибор был отключен сколько то полных дней, то есть записи производятся только в те дни когда прибор активен.
Выбор записи для считывания производится в регистре 18 основной карты модбас!