|  | ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 606000, Нижегородская обл., городской округ города Дзержинск, город Дзержинск ул. Лермонтова, д.16 email: mail@has.ru https://has.ru тел./факс: (8313) 249-200, 249-300 |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ 1

приемо-сдаточных испытаний анализатора хлорорганических соединений в нефти «ХРОМОС» по ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023

Заводской номер _________		Дата изготовления _______________

| № п/п | Техническая характеристика | Значение из паспорта | Фактическое значение | Должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая прочность изоляции силовых электрических цепей относительно корпуса и между собой при воздействии переменного испытательного напряжения 1,5 кВ в течение одной минуты | Отсутствие пробоя |  |  |
| 2 | Сопротивление изоляции электрических силовых цепей, МОм, не менее | 20 |  |  |
| 3 | Сопротивление заземления, Ом, не более | 0,1 |  |  |
| 4 | Герметичность газовых линий — спад давления за 30 мин, %, не более: | 2 |  |  |
| 5 | Время выхода анализатора на режим, час, не более | 1,5 |  |  |
| 6 | Повторяемость Контрольный раствор №1 (0,1 мг/л) Контрольный раствор №2 (5 мг/л) Контрольный раствор №3 (10 мг/л) | Не более 20% Не более 20% Не более 20% |  |  |
| 7 | Погрешность определения Контрольный раствор №1 (0,1 мг/л) Контрольный раствор №2 (5 мг/л) Контрольный раствор №3 (10 мг/л) | Не более 35% Не более 35% Не более 35% |  |  |

Исполнитель ____________________     /____________/

Начальник отдела Решетов П.С.	  /____________/

Дата ____________