|  | ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 606000, Нижегородская обл., городской округ города Дзержинск, город Дзержинск ул. Лермонтова, д.16 email: mail@has.ru https://has.ru тел./факс: (8313) 249-200, 249-300 |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ 2

проведения дополнительных проверок анализатора хлорорганических соединений «ХРОМОС» по ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023

Заводской номер ___________	Номер карты заказа ___________

Инженер-наладчик _________________

Адрес поставки _____________________________________________________________

Дата приема на испытания ___________	Дата окончания испытаний ___________

| Состав аналитического блока |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия прошивки модулей: | БУ - | ИМТ - |  | ИМТ - |  |
| РГП-ГН (1-2) - | РГП-ГН (3-4) - | РГП-ГН (5-6) - |  | РГП-ГН (7-8) - |  |
| Клапан (1-2) - |  | Интерфейс передачи данных |  |  |  |
| Версия ПО «Хромос», используемая при испытаниях |  | Промышленный компьютер |  |  |  |
| Версия ПО «Хромос Поток», используемая при испытаниях |  | IP-адрес прибора, используемый при испытаниях |  |  |  |
| ЭЗД-1 № |  |  |  |  |  |
| ЭЗД-2 № |  |  |  |  |  |
| Состав блока пробоподготовки |  |  |  |  |  |
| Версия прошивки модулей: |  | ПЛК |  |  |  |
| ICP DAS |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  | Отметка о проверке или фактическое значение параметра |  | Подпись |
| 1. Конфигурирование зон хроматографа и проверка установок коэффициентов ПИД-регулирования в зонах |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка позиционирования кранов |  |  |  |  |  |
| 3. Проверка наличия заземления на приборе |  |  |  |  |  |
| 4. Калибровка напряжения сети и датчиков температуры |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка РГП (установка «0», проверка рабочих напряжений на клапанах, калибровки датчиков давления и расхода, проверка диапазона регулирования расходов газов в каждой из линий) |  |  |  |  |  |
| 6. Проверка газовой схемы и герметичности газовых коммуникаций, включая линию ввода пробы и линию управляющего газа |  |  |  |  |  |
| 7. Оценка точности поддержания температур в нагреваемых зонах |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы доз кранов-дозаторов: - 0,1 мл - 0,5 мл |  |  |  |  |  |
| 9. Проверка напряжения питания детекторов ЭЗД |  |  |  |  |  |
| 10. Проверка работы ЭЗД-1 по ПГС |  |  |  |  |  |
| 10.1 Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (ОСКО) (5 измерений): - ОСКО по времени удерживания, не более 2% - ОСКО по площади, не более 2% |  |  |  |  |  |
| 10.2 Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детектора: не более 2,0∙10-14 А |  |  |  |  |  |
| 10.3 Уровень дрейфа нулевого сигнала детектора: не более 5·10-13 А/ч |  |  |  |  |  |
| 10.4 Предел детектирования детектора ЭЗД по трихлорэтилену в азоте, г/с: не более 2,0·10-13 |  |  |  |  |  |
| 11. Проверка работы ЭЗД-2 по ПГС |  |  |  |  |  |
| 11.1 Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (ОСКО) (5 измерений): - ОСКО по времени удерживания, не более 2% - ОСКО по площади, не более 2% |  |  |  |  |  |
| 11.2 Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детектора: не более 2,0∙10-14 А |  |  |  |  |  |
| 11.3 Уровень дрейфа нулевого сигнала детектора: не более 5·10-13 А/ч |  |  |  |  |  |
| 11.4 Предел детектирования детектора ЭЗД по трихлорэтилену в азоте, г/с: не более 2,0·10-13 |  |  |  |  |  |
| 12. Проверка герметичности блока пробоподготовки |  |  |  |  |  |
| 13. Проверка работы клапанов блока пробоподготовки |  |  |  |  |  |
| 14. Проверка точности поддержания температуры ПФП |  |  |  |  |  |
| 15.1 Изменение температуры, ∆Т |  |  |  |  |  |
| 16. Проверка работы датчика уровня ПФП |  |  |  |  |  |
| 17. Установка блокировок температур в зонах |  |  |  |  |  |
| 18. Градуировка анализатора. Отработка методики |  |  |  |  |  |
| 19. Поверка анализатора |  |  |  |  |  |
| 20. Тестирование интерфейса передачи данных |  |  |  |  |  |
| 21. Расход воздуха на продувку оболочки при давлении 1,5mbar (л/мин) |  |  |  |  |  |
| 22. Проверка упаковки |  |  |  |  |  |

Отказы оборудования и замечания по работе прибора и внешнему виду

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель ______________________     /____________/

Подготовка прибора к упаковке

- Проверить наличие на анализаторе необходимых устройств согласно карте заказа, бирок с надписями;

- Проверить:

- отсутствие царапин, вмятин, пятен грязи на поверхностях и в термостате;

- величину зазоров между панелями корпуса прибора;

- отсутствие провисания двери термостата и легкости ее открывания и закрывания;

- наличие крепежных винтов и их однотипность, затяжку гаек на всех штуцерах.

3.	Заглушить штуцера входа и выхода пробы, газа-носителя, сброса с детекторов;

4.	Завернуть винты крепления крышек;

5.	Установить заглушки в неиспользуемых кабельных вводах;

6.	Обернуть анализатор пленкой, если прибор отправляется не в составе блок-бокса.