ООО «ХРОМОС Инжиниринг» / 606000, Нижегородская обл., / городской округ города Дзержинск, город Дзержинск / ул. Лермонтова, д.16 / email: mail@has.ru https://has.ru / тел./факс: (8313) 249-200, 249-300

ПРОТОКОЛ
АХОС _____
приемо-сдаточных испытаний анализатора хлорорганических соединений в нефти поточного «ХРОМОС» по ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023
Заводской номер ______________
Карта заказа ______________
Заказчик ____________________________________________________________
Дата приёма на испытания _______________
Дата окончания испытаний _______________
Дата изготовления хроматографа _______________
Дата поверки хроматографа _______________
Инженер-наладчик (Ф.И.О., подпись) ____________________
Монтажник РЭА (Ф.И.О., подпись) ____________________
Контроллёр ОТК (Ф.И.О., подпись) ____________________

Условия проведения испытаний

Температура °C _______________
Атмосферное давление кПа _______________
Относительная влажность % _______________

№ п/п	Техническая характеристика	Значение из паспорта	Фактическое значение	Должность и подпись
1	Электрическая прочность изоляции силовых электрических цепей относительно корпуса и между собой при воздействии переменного испытательного напряжения 1,5 кВ в течение одной минуты	Отсутствие / пробоя
2	Сопротивление изоляции электрических силовых цепей, МОм, не менее	20
3	Сопротивление заземления, Ом, не более	0,1
4	Герметичность газовых линий — спад давления за 30 мин, %, не более:	2
5	Время выхода анализатора на режим, час, не более	1,5
6	Повторяемость / Контрольный раствор №1 (0,1 мг/л) / Контрольный раствор №2 (5 мг/л) / Контрольный раствор №3 (10 мг/л)	Не более 20% / Не более 20% / Не более 20%
7	Погрешность определения / Контрольный раствор №1 (0,1 мг/л) / Контрольный раствор №2 (5 мг/л) / Контрольный раствор №3 (10 мг/л)	Не более 35% / Не более 35% / Не более 35%

Начальник инженерно-методического отдела _______________ /____________/
 «___» ____________ 20 __ г.
м.п.
ОТК