ООО «ХРОМОС Инжиниринг» / 606000, Нижегородская обл., / городской округ города Дзержинск, город Дзержинск / ул. Лермонтова, д.16 / email: mail@has.ru https://has.ru / тел./факс: (8313) 249-200, 249-300

ПРОТОКОЛ
проведения дополнительных проверок анализатора хлорорганических соединений в нефти поточного «ХРОМОС» по ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023

Заводской номер ___________
Карта заказа ___________
Инженер-наладчик (ФИО, подпись)___________________________________________

Состав аналитического блока
Версия прошивки модулей:	БУ -	ИМТ -		ИМТ -
РГП-ГН (1-2) -	РГП-ГН (3-4) -	РГП-ГН (5-6) -		РГП-ГН (7-8) -
Клапан (1-2) -		Интерфейс передачи данных
Версия ПО «Хромос», используемая при испытаниях		Промышленный компьютер
Версия ПО «Хромос Поток», используемая при испытаниях		IP-адрес прибора, используемый при испытаниях
ЭЗД-1 №
ЭЗД-2 №

Состав блока пробоподготовки
Версия прошивки модулей:		ПЛК
ICP DAS

Техническая характеристика			Отметка о проверке или фактическое значение параметра		Подпись
1. Конфигурирование зон хроматографа и проверка установок коэффициентов ПИД-регулирования в зонах
2. Проверка позиционирования кранов
3. Проверка наличия заземления на приборе
4. Калибровка напряжения сети и датчиков температуры
5. Проверка РГП (установка «0», проверка рабочих напряжений на клапанах, калибровки датчиков давления и расхода, проверка диапазона регулирования расходов газов в каждой из линий)
6. Проверка газовой схемы и герметичности газовых коммуникаций, включая линию ввода пробы и линию управляющего газа
7. Оценка точности поддержания температур в нагреваемых зонах
8. Объемы доз кранов-дозаторов: / - 0,1 мл / - 0,5 мл
9. Проверка напряжения питания детекторов ЭЗД
10. Проверка работы ЭЗД-1 по ПГС
10.1 Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (ОСКО) (5 измерений): / - ОСКО по времени удерживания, не более 2% / - ОСКО по площади, не более 2%
10.2 Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детектора: / не более 2,0∙10-14 А
10.3 Уровень дрейфа нулевого сигнала детектора: / не более 5·10-13 А/ч
10.4 Предел детектирования детектора ЭЗД по трихлорэтилену в азоте, г/с: не более 2,0·10-13
11. Проверка работы ЭЗД-2 по ПГС
11.1 Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (ОСКО) (5 измерений): / - ОСКО по времени удерживания, не более 2% / - ОСКО по площади, не более 2%
11.2 Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детектора: / не более 2,0∙10-14 А
11.3 Уровень дрейфа нулевого сигнала детектора: / не более 5·10-13 А/ч
11.4 Предел детектирования детектора ЭЗД по трихлорэтилену в азоте, г/с: не более 2,0·10-13
12. Проверка герметичности блока пробоподготовки
13. Проверка работы клапанов блока пробоподготовки
14. Проверка точности поддержания температуры ПФП
15.1 Изменение температуры, ∆Т
16. Проверка работы датчика уровня ПФП
17. Установка блокировок температур в зонах
18. Градуировка анализатора. Отработка методики
19. Поверка анализатора
20. Тестирование интерфейса передачи данных
21. Расход воздуха на продувку оболочки при давлении 1,5mbar (л/мин)
22. Проверка упаковки

Отказы оборудования и замечания по работе прибора и внешнему виду

1.

2.

3.

4.

5.

Анализатор хлорорганических соединений в нефти поточный «ХРОМОС» выдержал приёмо-сдаточные испытания по ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023 и соответствует требованиям ТУ 26.51.53.120-011-69502896-2023

Начальник инженерно-методического отдела ______________________ /____________/

"___" ____________ 20 ____ г.

м.п.
ОТК

Подготовка прибора к упаковке
1. Проверить наличие на анализаторе необходимых устройств согласно карте заказа, бирок с надписями;
2. Проверить:
- отсутствие царапин, вмятин, пятен грязи на поверхностях и в термостате;
- величину зазоров между панелями корпуса прибора;
- отсутствие провисания двери термостата и легкости ее открывания и закрывания;
- наличие крепежных винтов и их однотипность, затяжку гаек на всех штуцерах.
3.	Заглушить штуцера входа и выхода пробы, газа-носителя, сброса с детекторов;
4.	Завернуть винты крепления крышек;
5.	Установить заглушки в неиспользуемых кабельных вводах;
6.	Обернуть анализатор пленкой, если прибор отправляется не в составе блок-бокса.