ООО «ХРОМОС Инжиниринг»	606000, Нижегородская обл., / городской округ город Дзержинск, город Дзержинск / ул. Лермонтова, д.16 / email: mail@has.ru https://has.ru / тел./факс: (8313) 249-200, 249-300

ПРОТОКОЛ
АКП _____
проведения приемо-сдаточных испытаний
анализатора кислорода промышленного «ХРОМОС О2» по
 ТУ 26.51.53.110-010-69502896-2021

Исполнение
Заводской номер ___________
Карта заказа ___________
Заказчик
Дата приёма на испытания _______________
Дата окончания испытаний _______________
Инженер-наладчик (ФИО, подпись)_________________
Монтажник РЭА (Ф.И.О., подпись) ____________________
Контроллёр ОТК (Ф.И.О., подпись) ____________________

Условия проведения испытаний
Температура °C _______________
Атмосферное давление кПа _______________
Относительная влажность % _______________

№ п/п	Наименование проверок	пункт ТУ	пункт методики испытаний, раздел 5 ТУ	Требования ТУ	Фактическое значение	Должность, подпись, дата
1	Проверка комплектности поставки и соответствие требованиям документации	1.7	5.2.1	по ТУ		Инженер- / наладчик
2	Электрическая прочность изоляции силовых электрических цепей относительно корпуса и между собой при воздействии переменного испытательного напряжения 1,5 кВ в течение одной минуты	1.3.6	5.4.2	Отсутствие пробоя		Монтаж. / РЭА
3	Сопротивление изоляции электрических силовых цепей, МОм, не менее	1.3.4	5.4.1.1	20		Монтаж. / РЭА
4	Сопротивление заземления, Ом, не более	1.3.5	5.4.1.2	0,1		Монтаж. / РЭА
5	Герметичность газовых линий — спад давления за 30 мин, %, не более:	1.3.7	5.3	2		Инженер- / наладчик
6	Время выхода анализатора на режим, час, не более	1.3.2, / 1.3.12	5.5	1		Инженер- / наладчик
7	Проверка маркировки и упаковки	1.8 1.9	5.2.1	по ТУ		Контролёр / ОТК
8	Определение основной погрешности измерений, млн-1 или %	1.3.1	5.7	1-200 (млн-1): ± (1 млн-1 + 0,05·Свх)	Приложение к протоколу №1, таблица 1	Инженер- / наладчик
				1-500 (млн-1): ± (1 млн-1 + 0,05·Свх)
				1-1000 (млн-1): ± (4 млн-1 + 0,08·Свх)
				1-5000 (млн-1): ± (50 млн-1 + 0,06·Свх)
				1-10000 (млн-1): ± (90 млн-1 + 0,06·Свх)
				0,1-100 (%): ± (0,5 % + 0,03·Свх)	Приложение к протоколу №1, таблица 2
9	Проверка вариации показаний анализаторов кислорода, в долях от предела допускаемой основной погрешности	1.3.1	5.7	0,5	Приложение к протоколу №1, таблица 3, 4	Инженер- / наладчик
10	Проверка времени установления показаний, с	1.3.1	5.8	1-200 (млн-1): 100		Инженер- / наладчик
				1-500 (млн-1): 100
				1-1000 (млн-1): 60
				1-5000 (млн-1): 60
				1-10000 (млн-1): 60
				0,1-100 (%): 60

Анализатор кислорода промышленный «ХРОМОС О2» выдержал приёмо-сдаточные испытания
и соответствует требованиям ТУ 26.51.53.110-010-69502896-2021

Руководитель испытательного центра _______________ /____________/

 «___» ____________ 20 __ г.

м.п.
ОТК