Инструкция к расчету 74

Определение сероводорода метил- и этилмеркаптанов

1. Введение

Расчет 74, предназначен для обработки хроматограмм полученных при помощи ПО Хромос версии 2.24. Анализ происходит по ГОСТ Р 50802-95 или по ГОСТ 32918-2014.

В данной инструкции описаны только основные нюансы работы с программой.

2. Подготовка хроматограмм

Перед открытием хроматограмм в расчет 74 их необходимо подготовить, заполнить поля паспорта хроматограмм требующейся информацией. Для работы требуется три типа хроматограмм:

градуировочные, проверочные, анализируемые

2.1 Градуировочные

Градуировочные хроматограммы используются для построения градуировочной зависимости. Согласно ГОСТ требуется несколько хроматограмм данного типа, конкретное количество не указано, для работы программы требуется минимум 2 хроматограммы, максимальное число не ограниченно.

В паспорте хроматограммы должны быть заполнены поля отмеченные красными на рисунке 1. Поле «Проба» должно содержать обязательно наименование ГСО (баллона) по которому получена данная хроматограмма. Слово «Баллон» не обязательно, наименование должно совпадать с идентификатором баллона из списка градуировочных баллонов (раздел 4). Поле «Масса пробы» должно содержать значение объема введенной пробы в мл (см³). Должна быть установлена галочка «Градуировочная» или в поле «Проба» должно быть написано «градуировка» (достаточно «град»).

Поле «Проба» всех хроматограмм может содержать кроме обязательно требуемой информации любую другую на усмотрение оператора и не ограничено ничем кроме использования слов в которых могут встречаться слова используемые для идентификации хроматограмм и баллонов, в данном расчете: «град» и «пров».

Рис. 1

2.2 Проверочные

Проверочные хроматограммы используются для проверки полученной градуировочной зависимости. В ГОСТ количество хроматограмм данного типа не регламентировано, для работы программы требуется минимум одна хроматограмма, максимальное число не ограниченно.

В паспорте хроматограммы должны быть заполнены поля отмеченные красными на рисунке 2. Поле «Масса пробы» должно содержать значение объема введенной пробы в мл (см³). Поле «Проба» должно быть написано «проверка» (достаточно «пров»). Концентрации компонентов должны быть записаны вручную в соответствующих полях хроматограммы, см. рис 3.

Рис. 2

Рис. 3

2.3 Анализируемые

Анализируемые хроматограммы используются для расчета концентраций серосодержащих компонентов в пробе. В ГОСТ количество хроматограмм данного типа требуется 2, для работы программы требуется минимум одна хроматограмма, максимальное число не ограниченно.

В паспорте хроматограммы должны быть заполнены поля отмеченные красными на рисунке 4. Поле «Масса пробы» должно содержать значение объема введенной пробы в мкл (мм³). Поле проба может быть заполнено произвольно и не требует особых пометок.

Рис. 4

3. Интерфейс программы

Рис. 5

1 – Набор кнопок для управления списком хроматограмм. Хроматограммы открытые автоматически из заданных каталогов не удаляются из списка открытых хроматограмм полностью, они только скрываются. Что бы вернуть скрытые хроматограммы необходимо нажать кнопку «Обновить» (символ круговых стрелок). Кнопка «Обновить» так же обновляет состояние галочек всех хроматограмм.

Градуировочные хроматограммы оставшиеся в программе по окончанию работы автоматически будут открываться при каждом запуске программы до тех пока не будут удалены из списка.

2 — Набор кнопок для настройки программы и формирования отчета.

Кнопка «Пересчитать» перезачитывает все хроматограммы и пересчитывает все. Это нужно на случай если одна или более хроматограмм в программе были отредактированы в ПО Хромос и требуется пересчитать результаты с учетом изменений.

Таблица компонентов позволяет настроить необходимые имена компонентов.

В настройках программы можно задать папки для автоматического открытия хроматограмм, задать данные влияющие на процесс расчета и создать список градуировочных баллонов требующихся для расчета.

3 — Набор вкладок для просмотра информации о хроматограммах и процессе расчета включая результаты расчета. Во вкладке «Системные сообщения» отображается информация о ходе расчетов, а точнее проблемы и предупреждения из-за которых результат расчетов может быть некорректен.

3. Конценртации градуировочных и проверочных смесей

Концентрации из паспортов смесей должны быть заданы одним из двух возможных способов:

В настройках программы должен быть создан баллон с необходимыми параметрами и в хроматограммах сделанных по данному баллону в поле «ПРОБА» должно быть вписано имя баллона. Если все сделано правильно в списке открытых хроматограмм вместе с типом хроматораммы будет отмечен и баллон которому хроматограммы соответствуют.

Концентрации могут быть вписаны непосредственно в колонку концентраций таблицы компонентов хроматограммы.

Единицы измерения градуировочных смесей могу быть выбраны поциях программы.

Единицы измерения проверочных смесей могут быть только в млн-1(ppm, мкг/г).

Для пересчета единиц измерения в случаи если это требуется вместо усредненной плотности смеси можно использовать усредненную плотность газа разбавителя, так как газовые смеси обычно на 99% состоят из газа разбавителя.

Тоже самое касается усредненной молярной массы смеси.

Для сброса всех настроек программы запустите деинсталятор из папки программы. При переустановке программы настройки и прочие данные введенные пользователем не сбрасываются.